## Sheet1
No Beam Expansion lenses, Multi-Band Dichroic, AOTF at Max, mW
| 405 | % | % loss | 488 | % | % loss | 560 | % | % loss | 642 | % | % loss | 560 (642 AOTF) | % Bleed Through | 642 (560 AOTF) | % Bleed Through | 560 (AOTF Off) | % Bleed Through | 642 (AOTF Off) | % Bleed Through
at laser | 103 | 100 |  | 164 | 100 |  | 28.8 | 100 |  | 105.3 | 100
at AOTF | [6 empty] | 27.3 | 94.7917 | 5.2083 | 97 | 92.1178 | 7.8822
at Dichroic 2 | [6 empty] | 25.5 | 88.5417 | 6.5934 | 84 | 79.7721 | 13.4021
at shutter | 88 | 85.4369 | 14.5631 | 142 | 86.5854 | 13.4146 | 25.4 | 88.1944 | 0.39216 | 80.4 | 76.3533 | 4.2857
at back port | 85 | 82.5243 | 3.4091 | 139.7 | 85.1829 | 1.6197 | 22.7 | 78.8194 | 10.6299 | 78.1 | 74.169 | 2.8607
at tube lens | 78.4 | 76.1165 | 7.7647 | 128.4 | 78.2927 | 8.0888 | 22.2 | 77.0833 | 2.2026 | 73.7 | 69.9905 | 5.6338
at first cube | 74.2 | 72.0388 | 5.3571 | 128 | 78.0488 | 0.31153 | 21.3 | 73.9583 | 4.0541 | 73.4 | 69.7056 | 0.40706
at second cube | 68.9 | 66.8932 | 7.1429 | 127.7 | 77.8659 | 0.23437 | 21.9 | 76.0417 | -2.8169 | 74.4 | 70.6553 | -1.3624
at objective | 65.1 | 73.9773 | 5.5152 | 118.4 | 83.3803 | 7.2827 | 21.6 | 75 | 1.3699 | 72.7 | 69.0408 | 2.2849
at sample plane | 24.3 | 23.5922 | 62.6728 | 86.6 | 52.8049 | 26.8581 | 14.1 | 48.9583 | 34.7222 | 45.5 | 43.2099 | 37.414 | 0.00013 | 0.00092199 | 3e-05 | 6.5934e-05 | 5e-05 | 0.00035461 | 3e-05 | 6.5934e-05
400mm Beam Expansion lens, Multi-Band Dichroic, AOTF at Max, mW
| 405 | % | % loss | 488 | % | % loss | 560 | % | % loss | 642 | % | % loss
at laser | [6 empty] | 25
at AOTF
at Dichroic 2
at shutter
at back port
at tube lens
at objective focal plane | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | 51.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.2 | 40.8 | #DIV/0! | 26.8 | #DIV/0! | #DIV/0!